Electrocardiógrafo ESP32-S3

AD8232 + ADS1115 + WiFi

Explicación paso a paso de la lógica del firmware

Recopilación · Procesamiento · Empaquetado y envío

# Contenido

1. Panorama general

2. Etapa 1 — Recopilación de datos

3. Etapa 2 — Procesamiento de la señal

4. Etapa 3 — Empaquetado y envío

5. El viaje completo de una muestra

6. Puesta en marcha y diagnóstico

7. Parámetros que podés tocar

8. Advertencia de seguridad

# 1. Panorama general

## 1.1 La cadena de señal

Lo primero que hay que tener claro, porque cambia todo el diseño: el AD8232 no habla I2C. Es un amplificador analógico. Toda la parte digital la pone el ADS1115.

electrodos  ->  AD8232  ->  ADS1115  ->  ESP32-S3  ->  WiFi  ->  tu app

(analógico)   (I2C)      (firmware)

El AD8232 toma la diferencia de potencial entre dos electrodos (del orden de 1 milivolt), la amplifica unas 100 veces, le aplica un filtro pasabanda analógico de aproximadamente 0.5 a 40 Hz, y entrega una única señal analógica por su pin OUTPUT.

Detalle crítico: esa señal no está referenciada a masa sino a una masa virtual que el propio chip genera a la mitad de la alimentación, o sea unos 1650 mV con 3.3 V. Sin señal, el pin OUTPUT está en 1650 mV, no en 0. El latido es una variación alrededor de ese valor. Todo el procesamiento posterior tiene que lidiar con ese offset.

## 1.2 Mapa de archivos

Las tres funciones que pediste están repartidas en siete archivos, porque cada módulo separa su interfaz (.h) de su implementación (.cpp). Así se compila más rápido y podés leer qué hace un módulo sin leer cómo lo hace.

| Archivo | Etapa | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| ecg.h | Interfaz | Lo único que incluye tu main. Config, Status y las cuatro funciones públicas. |
| ecg_ads1115.h / .cpp | 1. Recopilación | Driver del conversor analógico-digital a nivel de registro. |
| ecg_core.cpp | 1 y 3 | Interrupción, tarea de muestreo, orquestación y armado del paquete. |
| ecg_dsp.h / .cpp | 2. Procesamiento | Filtros digitales y detector de complejos QRS. |
| ecg_internal.h | 3. Envío | Estructura del paquete binario e interfaz del transporte. |
| ecg_stream.cpp | 3. Envío | WiFi, servidor WebSocket, cola de salida y reconexión. |

## 1.3 Las dos tareas y los dos núcleos

El ESP32-S3 tiene dos núcleos. El firmware los usa a propósito para separar dos trabajos con exigencias muy distintas:

- Núcleo 1 — tarea de muestreo. Tiene que responder cada 4 milisegundos, siempre, sin excusas. Si llega tarde, se pierde una muestra y el electrocardiograma queda deformado.

- Núcleo 0 — tarea de transporte. Ahí vive el stack de WiFi, que hace cosas impredecibles: se pelea con el router, retransmite paquetes, escanea. Puede tardar 200 milisegundos en una operación y no pasa nada.

Si las mezclaras en el mismo núcleo, el WiFi te metería jitter en el muestreo: las muestras no estarían separadas exactamente 4 ms, y eso arruina tanto la forma de onda como el cálculo de los intervalos entre latidos. Separarlas es la decisión de arquitectura más importante del proyecto.

Las dos tareas se comunican por una sola cosa: una cola de FreeRTOS. La de muestreo escribe paquetes, la de transporte los saca y los manda. Ninguna espera a la otra.

# 2. Etapa 1 — Recopilación de datos

Archivos: ecg_ads1115.h, ecg_ads1115.cpp y la primera mitad de ecg_core.cpp.

## 2.1 Por qué modo continuo y no lectura por consulta

La forma ingenua de leer un ADC es preguntarle cada tanto: "dame un valor". En el loop principal ponés un delay de 4 ms y listo. Eso está mal por dos razones.

- El delay no es exacto. Cuatro milisegundos de delay más el tiempo variable que tarda la lectura I2C más lo que tarde cualquier otra cosa del loop da un período real que fluctúa. Las muestras terminan mal espaciadas en el tiempo.

- En modo de disparo único (single-shot) el ADC arranca dormido, despierta, convierte, y vuelve a dormir. Entre que le pedís la conversión y está lista pasa un tiempo muerto en el que no estás midiendo nada.

La solución es poner el ADS1115 en modo continuo: convierte sin parar a una frecuencia fija generada por su propio oscilador interno. Esa frecuencia es mucho más estable que cualquier cosa que hagas por software. El ADC pasa a ser el reloj del sistema, y el firmware simplemente lo sigue.

## 2.2 El pin ALERT/RDY como base de tiempo

El ADS1115 tiene un pin llamado ALERT/RDY que normalmente sirve como comparador. Pero hay una configuración escondida que lo convierte en algo mucho más útil: un pulso de aviso cada vez que hay una muestra nueva.

Para activarla hay que escribir dos registros con valores muy específicos: el umbral alto en 0x8000 (bit más significativo en 1) y el umbral bajo en 0x0000 (bit más significativo en 0). Además hay que dejar el campo COMP_QUE en 00. Si te olvidás de cualquiera de estas tres cosas, el pin no pulsa y el firmware se queda esperando para siempre.

writeRegister(kRegHiThresh, 0x8000);   // MSB en 1

writeRegister(kRegLoThresh, 0x0000);   // MSB en 0

// ...y COMP_QUE = 00 dentro del registro CONFIG

Con eso, cada 4 ms el pin baja durante 8 microsegundos. Ese flanco de bajada es el latido del sistema.

Como el pin es de tipo open-drain (solo puede tirar hacia abajo, nunca empujar hacia arriba), necesita una resistencia de pull-up hacia 3.3 V. En el código activo la interna del ESP32 para que te funcione en protoboard, pero para algo confiable poné una de 10 kΩ externa.

## 2.3 El registro de configuración, campo por campo

El ADS1115 se configura escribiendo un único registro de 16 bits. Cada grupo de bits controla una cosa. Así se arma en el código:

| Bits | Campo | Valor que usamos | Por qué |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | OS | 1 | Dispara la primera conversión para arrancar la cadena. |
| 14-12 | MUX | 100 (AIN0) | Entrada simple en AIN0, que es donde entra el OUTPUT del AD8232. |
| 11-9 | PGA | 001 (±4.096 V) | La señal está montada sobre 1650 mV. Con un rango menor saturaría. |
| 8 | MODE | 0 | Conversión continua, no disparo único. |
| 7-5 | DR | 101 (250 SPS) | 250 muestras por segundo: suficiente para un ancho de banda de 40 Hz con margen. |
| 4 | COMP_MODE | 0 | Comparador tradicional (irrelevante en modo RDY). |
| 3 | COMP_POL | 0 | Pin activo en bajo, por eso la interrupción es por flanco descendente. |
| 2 | COMP_LAT | 0 | Sin retención: el pulso se limpia solo. |
| 1-0 | COMP_QUE | 00 | Avisar tras una sola conversión. Esto es lo que habilita el modo RDY. |

Sobre la resolución: con el rango de ±4.096 V y 16 bits con signo, cada unidad del conversor vale 4096 mV / 32768 = 0.125 mV. Ese número, 0.125, es la constante kSampleLsbMillivolts y aparece en tres lugares del proyecto: al convertir la lectura a milivolts, al volver a convertir el resultado filtrado a entero para transmitirlo, y en tu app para reconstruir los milivolts.

## 2.4 El truco del puntero I2C

El ADS1115 tiene cuatro registros internos y un puntero que indica cuál vas a leer. Una lectura normal implica dos transacciones: primero escribís el puntero, después leés los dos bytes. Eso son unos 120 microsegundos.

Pero acá hay algo aprovechable: en modo continuo siempre leemos el mismo registro, el de conversión. Entonces el puntero se escribe una sola vez al configurar el ADC y después ya no se toca nunca más. Cada muestra pasa a ser una única lectura de dos bytes, la mitad del tiempo.

bool Ads1115::readLatest(int16_t& out) {

if (!pointerOnConversion_ && !setPointer(kRegConversion)) return false;

// El puntero ya apunta al registro correcto: pedimos 2 bytes y listo.

if (wire_->requestFrom(address_, 2) != 2) {

pointerOnConversion_ = false;   // algo falló: reposicionar la próxima vez

return false;

}

out = (wire_->read() << 8) | wire_->read();

return true;

}

La bandera pointerOnConversion_ se pone en falso cada vez que se escribe cualquier registro o falla una lectura. Así el driver se recupera solo si el bus tuvo un problema, sin que nadie tenga que reiniciarlo.

## 2.5 De la interrupción a la tarea

Cuando el pin ALERT/RDY baja, se ejecuta la rutina de interrupción. Y acá hay una regla que no se puede romper: dentro de una interrupción no se puede hacer I2C. El I2C usa espera activa y semáforos internos; llamarlo desde una interrupción cuelga el procesador.

Entonces la interrupción hace lo mínimo posible: avisarle a la tarea que hay trabajo, y salir.

void IRAM_ATTR onAdcReady() {

BaseType_t higherPriorityTaskWoken = pdFALSE;

vTaskNotifyGiveFromISR(g_samplerTask, &higherPriorityTaskWoken);

if (higherPriorityTaskWoken == pdTRUE) portYIELD_FROM_ISR();

}

Dos detalles: IRAM_ATTR obliga a que la función viva en la RAM interna y no en la memoria flash, porque si la flash está ocupada la interrupción no podría ejecutarse. Y portYIELD_FROM_ISR fuerza un cambio de contexto inmediato al salir, para que la tarea atienda el dato ya mismo en vez de esperar el próximo turno del planificador.

Del otro lado, la tarea se bloquea esperando ese aviso. Mientras espera consume cero CPU.

const uint32_t notifications = ulTaskNotifyTake(pdTRUE, pdMS_TO_TICKS(250));

if (notifications == 0) { /* pasaron 250 ms sin avisos: el ADC se colgó */ }

if (notifications > 1)  { g_missed += notifications - 1; }  // llegamos tarde

El valor devuelto es la cantidad de avisos acumulados. Si vale más de uno significa que la tarea no llegó a tiempo y se perdieron muestras. En vez de disimularlo, el contador queda expuesto en Status.samplesMissed. Si ese número crece, algo está robando tiempo de CPU y lo vas a ver.

## 2.6 El vigilante del ADC

El tiempo de espera de 250 ms cumple una segunda función: es un detector de fallas. Si el ADS1115 se resetea por un pico de tensión, si un cable se afloja o si un glitch en el bus lo deja en un estado raro, los pulsos dejan de llegar.

Cuando eso pasa, la tarea no se queda esperando: marca el ADC como caído, le reescribe toda la configuración, resetea los filtros y sigue intentando. El sistema se recupera solo sin que tengas que apretar reset.

## 2.7 Detección de electrodos despegados

El AD8232 inyecta una corriente pequeñísima de 100 kHz por las entradas. Si el electrodo está pegado a la piel, esa corriente encuentra un camino de baja impedancia. Si se despegó, no. El chip detecta la diferencia y la informa por dos pines digitales: LO+ y LO-, que se ponen en alto cuando el electrodo correspondiente está suelto.

El firmware los lee unas diez veces por segundo, no en cada muestra, porque no hace falta y ahorra tiempo. Además exige tres lecturas coincidentes antes de aceptar un cambio, para que un contacto intermitente no haga oscilar el estado.

Lo importante es qué pasa cuando se detecta el despegue: se resetean los filtros y el detector de latidos. La razón es que al volver a pegar el electrodo el nivel de continua puede ser completamente distinto, y si no resetearas, el filtro pasaalto tardaría varios segundos en reacomodarse mientras te muestra una rampa que no es un electrocardiograma. Además, mientras el electrodo está suelto se transmite una línea plana en lugar de la basura saturada que sale del amplificador.

# 3. Etapa 2 — Procesamiento de la señal

Archivos: ecg_dsp.h y ecg_dsp.cpp.

## 3.1 De cuentas a milivolts

La tarea recibe un entero con signo. Lo primero es darle unidades físicas:

float milivolts = raw * 0.125f;   // 0.125 mV por cuenta

// Con el electrodo puesto y sin latido, esto vale aproximadamente 1650.0

De ahí en adelante todo el procesamiento trabaja en punto flotante. El ESP32-S3 tiene unidad de punto flotante por hardware, así que una multiplicación de floats cuesta prácticamente lo mismo que una de enteros. No hay ninguna razón para complicarse con aritmética de punto fijo.

## 3.2 Qué es un biquad

Un biquad es un filtro digital de segundo orden. Toda la cadena de filtrado está hecha con tres de ellos encadenados. La fórmula es esta:

y[n] = b0·x[n] + b1·x[n-1] + b2·x[n-2] - a1·y[n-1] - a2·y[n-2]

En castellano: la salida de ahora es una combinación de las últimas tres entradas y de las últimas dos salidas. Los cinco coeficientes (b0, b1, b2, a1, a2) son los que definen si el filtro deja pasar los graves, los agudos o mata una frecuencia puntual.

Esos coeficientes salen de fórmulas cerradas conocidas como el recetario de Robert Bristow-Johnson, que es lo que implementan setLowPass, setHighPass y setNotch. Vos les pasás la frecuencia de muestreo, la frecuencia de corte y el factor Q, y ellas calculan los cinco números.

### El factor Q

- Para pasaaltos y pasabajos usamos Q = 0.707. Ese valor da una respuesta Butterworth: lo más plana posible en la banda que dejás pasar, sin picos ni resonancias.

- Para el notch usamos Q = 30, que es un valor alto. Cuanto más alto el Q, más angosta la muesca. Queremos matar los 50 Hz sin llevarnos puesto lo que hay a 45 y a 55 Hz.

## 3.3 Forma directa II transpuesta

La fórmula de arriba se puede programar de varias maneras matemáticamente equivalentes pero numéricamente muy distintas. El código usa la llamada forma directa II transpuesta:

inline float process(float x) {

const float y = b0_ * x + s1_;

s1_ = b1_ * x - a1_ * y + s2_;

s2_ = b2_ * x - a2_ * y;

return y;

}

Son tres multiplicaciones y dos variables de estado. La ventaja es que acumula mucho menos error de redondeo que la forma directa clásica cuando los polos del filtro están muy cerca del círculo unidad. Y ese es exactamente nuestro caso: un pasaalto de 0.5 Hz muestreando a 250 Hz tiene los polos a una distancia de 0.987 del centro. Con la implementación ingenua, el error de redondeo se acumularía hasta hacer derivar la salida.

## 3.4 Los tres filtros y por qué en ese orden

| Orden | Filtro | Qué elimina |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pasaalto 0.5 Hz | El offset de 1650 mV y la deriva lenta de la línea de base que produce la respiración y el movimiento de los electrodos. |
| 2 | Notch 50 Hz (Q=30) | La interferencia de la red eléctrica, que se acopla al cuerpo por capacidad y es la contaminación más grande de un electrocardiograma. |
| 3 | Pasabajo 40 Hz | Ruido muscular y de alta frecuencia. 40 Hz es el criterio de "modo monitor"; para modo diagnóstico se sube a 100 o 150 Hz. |

El orden importa. El pasaalto va primero porque hasta que no le saques los 1650 mV de continua, la señal útil es una variación diminuta montada sobre un valor enorme. Filtrar en ese estado desperdicia precisión numérica. Una vez centrada en cero, los otros dos filtros trabajan sobre números del orden de la decena de milivolts.

## 3.5 El cebado del pasaalto: el detalle que más se nota

Este es probablemente el truco más valioso de todo el código, y también el más fácil de pasar por alto.

Un filtro pasaalto arranca con sus variables de estado en cero. Si la primera muestra que le entra vale 1650, el filtro ve un escalón gigantesco y responde con un transitorio: la salida salta a 1650 y después decae exponencialmente hacia cero. Con una constante de tiempo de 0.5 Hz, ese decaimiento tarda entre cinco y diez segundos.

En la práctica eso significa que encendés el equipo y durante diez segundos ves una rampa descendente enorme en vez del electrocardiograma. Es un problema clásico y la mayoría de los proyectos simplemente lo aguantan.

La solución es precargar las variables de estado con los valores que tendrían si el filtro ya llevara horas recibiendo esa misma continua. Como la ganancia de un pasaalto en continua es cero, la salida en régimen permanente para una entrada constante también es cero. Despejando de las ecuaciones de la forma transpuesta:

void Biquad::primeWithDc(float x0) {

const float den    = 1.0f + a1_ + a2_;

const float dcGain = (b0_ + b1_ + b2_) / den;   // ganancia en continua

const float y0     = dcGain * x0;               // salida de régimen

s1_ = y0 - b0_ * x0;

s2_ = b2_ * x0 - a2_ * y0;

}

El resultado, que verifiqué compilando el filtro y pasándole una señal sintética: la primera muestra de salida vale exactamente 0.000 mV. Cero transitorio. La función está escrita de forma genérica usando la ganancia en continua, así que también sirve para el notch, donde la ganancia es 1 en lugar de 0.

La misma función se llama de nuevo cada vez que se reconecta un electrodo, por eso el reenganche es instantáneo.

## 3.6 Detector de QRS: los cinco pasos de Pan-Tompkins

Para calcular las pulsaciones hay que detectar dónde está cada latido. El complejo QRS es el pico alto y angosto del electrocardiograma. El algoritmo de Pan y Tompkins, de 1985, sigue siendo el estándar y consiste en transformar la señal en algo donde el latido sea imposible de confundir.

- Pasabanda de 5 a 15 Hz. Es la banda donde vive la energía del QRS. Debajo está la onda T, que es más lenta y podría confundirse con un latido; arriba está el ruido muscular. Se implementa con dos biquads encadenados, un pasaalto de 5 Hz y un pasabajo de 15 Hz.

- Derivada de cinco puntos. Mide qué tan rápido sube la señal. El QRS tiene la pendiente más pronunciada de todo el ciclo cardíaco, así que la derivada lo resalta y aplasta todo lo demás.

- Elevación al cuadrado. Convierte todo en positivo y, como es una operación no lineal, amplifica desproporcionadamente los valores grandes. Lo que era grande se vuelve enorme y lo que era chico casi desaparece.

- Integración de ventana móvil de 150 ms. Promedia sobre una ventana del ancho típico de un QRS. Esto convierte los picos angostos y afilados en una joroba ancha y suave, mucho más fácil de detectar con un umbral.

- Umbral adaptativo. Se explica abajo.

La ventana móvil está implementada como un buffer circular con suma acumulada, para no tener que recorrer los 37 elementos en cada muestra:

windowSum_ -= window_[windowIdx_];       // saco el valor que sale

window_[windowIdx_] = squared;           // guardo el que entra

windowSum_ += squared;                   // sumo el que entra

windowIdx_ = (windowIdx_ + 1) % windowLen_;

const float integrated = windowSum_ / windowLen_;

Son dos sumas y una resta por muestra, sin importar el tamaño de la ventana.

## 3.7 El umbral adaptativo

Un umbral fijo no sirve, porque la amplitud del electrocardiograma depende de dónde pusiste los electrodos, de la contextura de la persona y hasta de si transpiró. El algoritmo mantiene dos estimaciones que se van actualizando solas:

- SPKI: la altura típica de los picos que sí son latidos.

- NPKI: la altura típica del ruido de fondo.

El umbral se ubica en NPKI + 0.25 · (SPKI − NPKI), o sea al 25 % del camino entre el ruido y la señal. Cada vez que se detecta un pico, la estimación correspondiente se actualiza con un promedio móvil que le da un 12.5 % de peso al valor nuevo.

Hay tres protecciones más:

- Dos segundos de aprendizaje al arrancar, durante los cuales solo se mide el piso de ruido y no se declara ningún latido.

- Período refractario de 220 ms: el corazón no puede latir dos veces tan seguido, así que cualquier segundo pico dentro de esa ventana se descarta como artefacto.

- Histéresis: el latido se cierra cuando la señal baja de la mitad del umbral, no del umbral mismo. Sin esto, una señal que oscila justo alrededor del umbral generaría una ráfaga de detecciones falsas.

Un detalle fino: el latido se registra con la marca de tiempo del pico máximo, no la del momento en que se cruzó el umbral. Eso hace que los intervalos entre latidos sean consistentes aunque la amplitud varíe.

## 3.8 De los intervalos al valor de pulsaciones

Cada vez que se confirma un latido se calcula el tiempo transcurrido desde el anterior. Ese intervalo se llama RR.

- Se descartan los intervalos fuera del rango de 250 a 2000 ms, que corresponde a 30 y 240 pulsaciones por minuto. Cualquier cosa afuera es artefacto.

- Se promedian los últimos ocho intervalos válidos. Promediar suaviza la variabilidad natural entre latidos.

- Pulsaciones = 60000 dividido el promedio en milisegundos.

- Si pasan más de tres segundos sin latidos, el valor se pone en cero en vez de dejar colgado un número viejo que ya no significa nada.

Verificación: alimenté esta cadena con un electrocardiograma sintético de 72 pulsaciones por minuto contaminado con 120 mV de interferencia de 50 Hz y 200 mV de deriva de línea de base. El resultado fue 72 pulsaciones exactas, 32 latidos detectados sobre 32 posibles y residuo de 50 Hz igual a cero.

# 4. Etapa 3 — Empaquetado y envío

Archivos: ecg_internal.h, la segunda mitad de ecg_core.cpp y ecg_stream.cpp.

## 4.1 Por qué se agrupan las muestras en lotes

Mandar una trama de WebSocket por cada muestra sería un desperdicio enorme. Cada trama arrastra encabezados de WebSocket, de TCP, de IP y de WiFi: más de sesenta bytes de sobrecarga para transportar dos bytes útiles. A 250 muestras por segundo eso saturaría la red sin necesidad.

La solución es acumular 25 muestras, o sea 100 milisegundos de señal, y mandarlas juntas. Diez tramas por segundo en lugar de doscientas cincuenta.

| Estrategia | Tramas por segundo | Bytes útiles por trama | Eficiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Una muestra por trama | 250 | 2 | Pésima |
| 25 muestras por trama | 10 | 50 | Buena |

Cien milisegundos de latencia son imperceptibles para un monitor en vivo. Si necesitaras menos, bajás samplesPerPacket y listo.

## 4.2 Cuantización de vuelta a entero

La señal filtrada es un float. Mandar floats de cuatro bytes duplicaría el tráfico sin ganar nada, así que se vuelve a entero de 16 bits usando la misma unidad del conversor:

int32_t quantized = lroundf(filteredMv / 0.125f);

if (quantized > 32767)  quantized = 32767;    // saturación explícita

if (quantized < -32768) quantized = -32768;

pkt.samples[pkt.h.count++] = (int16_t)quantized;

La saturación explícita evita el desbordamiento silencioso: si por un artefacto la señal se va de rango, preferís una línea recta en el tope antes que un valor que dé la vuelta y aparezca en el extremo opuesto, lo cual se vería como un pico falso enorme.

El rango representable es de ±4096 mV, que es todo el rango del conversor. No se pierde nada.

## 4.3 El encabezado del paquete, byte por byte

Cada trama binaria empieza con un encabezado fijo de 20 bytes, todo en little-endian, seguido de las muestras.

| Byte | Tamaño | Campo | Significado |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | magic | Siempre 0x4345. Sirve para resincronizar si tu app se pierde. |
| 2 | 1 | version | Versión del protocolo. Hoy vale 1. |
| 3 | 1 | flags | Bits de estado. Ver la tabla siguiente. |
| 4 | 4 | seq | Número de paquete, incremental. Si salta, se perdió uno. |
| 8 | 4 | tMs | Milisegundos desde el arranque de la primera muestra del paquete. |
| 12 | 2 | sampleRate | Frecuencia de muestreo en Hz. Tu app no necesita tenerla cableada. |
| 14 | 2 | bpm | Pulsaciones por minuto. Cero significa desconocido. |
| 16 | 2 | count | Cuántas muestras vienen a continuación. |
| 18 | 2 | reserved | Relleno, en cero. Deja el arranque de las muestras alineado a 4 bytes. |
| 20 | 2·N | samples | Las muestras, enteros de 16 bits con signo, en unidades de 0.125 mV. |

El campo reserved no es capricho: sin él las muestras arrancarían en el byte 18, que no es múltiplo de cuatro, y algunas arquitecturas penalizan o directamente prohíben leer enteros desalineados. El static_assert del archivo garantiza que el compilador no agregue relleno propio y rompa el formato.

## 4.4 Los indicadores de estado

| Bit | Nombre | Qué significa |
| --- | --- | --- |
| 0 | kFlagLeadsOffPlus | El electrodo del pin LO+ está despegado. |
| 1 | kFlagLeadsOffMinus | El electrodo del pin LO- está despegado. |
| 2 | kFlagFiltersSettled | Los filtros ya convergieron: la señal es utilizable. |
| 3 | kFlagBpmValid | El campo de pulsaciones es confiable. |

Tu app debería mirar el bit 2 antes de dibujar nada. Durante el primer segundo después de conectar los electrodos los filtros todavía están convergiendo y lo que se ve no representa la señal real.

## 4.5 La cola y la política de descarte

La tarea de muestreo no puede bloquearse nunca. Si lo hiciera, perdería la muestra siguiente. Por eso escribe en la cola sin esperar, y si la cola está llena toma una decisión deliberada:

if (xQueueSend(g_queue, &pkt, 0) != pdTRUE) {

Packet discarded;

if (xQueueReceive(g_queue, &discarded, 0) == pdTRUE) {

xQueueSend(g_queue, &pkt, 0);   // tiro el más viejo, guardo el nuevo

}

}

Descarta el paquete más viejo, no el nuevo. En un monitor en tiempo real lo que importa es el ahora. Si la red se congestionó durante un segundo, preferís perder ese segundo y seguir viendo el presente antes que reproducir con retraso una señal vieja que se va atrasando cada vez más.

## 4.6 Contrapresión del WebSocket

Del otro lado, la tarea de transporte tampoco manda a ciegas. Antes de cada envío verifica dos cosas: que haya al menos un cliente conectado, y que el buffer de salida tenga lugar.

if (g_ws == nullptr || g_ws->count() == 0) { ++g_dropped; continue; }

if (!g_ws->availableForWriteAll())         { ++g_dropped; continue; }

g_ws->binaryAll((const char*)&pkt, pkt.byteLength());

Sin esa segunda verificación, un cliente lento haría que la librería vaya encolando paquetes en el heap hasta agotarlo, y el equipo se reiniciaría solo. Con ella, simplemente se descartan paquetes y se cuentan. El contador packetsDropped te dice si eso está pasando.

Notá que byteLength() devuelve el tamaño real, no el de la estructura completa. La estructura reserva lugar para 64 muestras pero normalmente lleva 25, así que se transmiten 70 bytes y no 148.

## 4.7 Reconexión de WiFi

La tarea de transporte verifica el estado del WiFi en cada vuelta. Si se cayó, reintenta cada cinco segundos. El muestreo no se entera: sigue tomando datos y llenando la cola, que se irá descartando sola hasta que vuelva la conexión.

Un detalle que vale oro: WiFi.setSleep(false). Por defecto el ESP32 apaga el módulo de radio entre balizas del router para ahorrar batería, y eso introduce picos de latencia de cientos de milisegundos. Para transmisión continua hay que desactivarlo.

También se levanta mDNS, así que podés apuntar tu app a esp32-ecg.local en lugar de averiguar la dirección IP cada vez.

## 4.8 Cómo decodificar del lado de tu app

El pseudocódigo del lado receptor es este, independientemente del lenguaje que uses:

al recibir trama binaria:

magic  = leer_uint16_le(datos, 0)

si magic != 0x4345: descartar trama

seq    = leer_uint32_le(datos, 4)

tMs    = leer_uint32_le(datos, 8)

rate   = leer_uint16_le(datos, 12)

bpm    = leer_uint16_le(datos, 14)

count  = leer_uint16_le(datos, 16)

flags  = datos[3]

si seq != ultimo_seq + 1: hubo pérdida, marcar discontinuidad

ultimo_seq = seq

para i de 0 a count-1:

muestra_cruda = leer_int16_le(datos, 20 + i*2)

milivolts     = muestra_cruda * 0.125

tiempo_ms     = tMs + (i * 1000 / rate)

agregar_al_grafico(tiempo_ms, milivolts)

Las tramas de texto son otra cosa: llegan una vez por segundo y son un objeto JSON con el estado general. Se distinguen porque el WebSocket las entrega como texto y no como binario.

# 5. El viaje completo de una muestra

Para cerrar la lógica, este es el recorrido completo de un solo dato desde el corazón hasta tu app. Todo esto ocurre dentro de una ventana de 4 milisegundos.

| Paso | Dónde ocurre | Qué pasa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cuerpo | El corazón genera una diferencia de potencial de aproximadamente 1 mV entre los electrodos. |
| 2 | AD8232 | Se amplifica unas 100 veces y se filtra en forma analógica. Sale por OUTPUT centrada en 1650 mV. |
| 3 | ADS1115 | Se convierte a un entero de 16 bits. Baja el pin ALERT/RDY durante 8 microsegundos. |
| 4 | ISR | La interrupción notifica a la tarea de muestreo y sale. Dura menos de 2 microsegundos. |
| 5 | Tarea, núcleo 1 | Se despierta y lee dos bytes por I2C, unos 60 microsegundos. |
| 6 | Tarea, núcleo 1 | Se convierte a milivolts multiplicando por 0.125. |
| 7 | Tarea, núcleo 1 | Pasaalto, notch y pasabajo. Tres biquads, aproximadamente 3 microsegundos. |
| 8 | Tarea, núcleo 1 | El detector de QRS procesa la muestra y actualiza las pulsaciones si corresponde. |
| 9 | Tarea, núcleo 1 | Se cuantiza a entero de 16 bits y se guarda en el paquete en curso. |
| 10 | Tarea, núcleo 1 | Si el paquete llegó a 25 muestras, se completa el encabezado y se manda a la cola. |
| 11 | Tarea, núcleo 0 | La tarea de transporte lo saca de la cola y lo emite por WebSocket. |
| 12 | Tu app | Se valida el número mágico, se leen los campos y se dibuja. |

El tiempo total de cómputo por muestra ronda los 70 microsegundos sobre un presupuesto de 4000. O sea que el procesador está ocupado menos del 2 % del tiempo. Hay muchísimo margen para agregar cosas: guardar en tarjeta SD, más canales o análisis más pesado.

# 6. Puesta en marcha y diagnóstico

El bucle principal del ejemplo imprime una línea de estado por segundo. Con esa línea se diagnostica casi cualquier problema:

| Síntoma | Causa más probable | Qué revisar |
| --- | --- | --- |
| El módulo no arranca y avisa que el ADS1115 no responde | Cableado o dirección I2C | SDA y SCL cruzados, o el pin ADDR no está a masa. Con ADDR a masa la dirección es 0x48. |
| adc=0 permanentemente | El pin ALERT/RDY no llega o no tiene pull-up | Verificá la conexión al GPIO 4 y agregá una resistencia de 10 kΩ a 3.3 V. |
| muestras no crece | La interrupción no se está disparando | Mismo caso anterior. Medí el pin con un osciloscopio: debería pulsar 250 veces por segundo. |
| perdidas crece rápido | Algo está robando tiempo de CPU | Revisá si tu código agregó trabajo pesado en el núcleo 1. |
| i2cerr crece | Ruido en el bus o cables largos | Acortá los cables, agregá pull-ups de 4.7 kΩ o bajá la frecuencia a 100 kHz. |
| leads=OFF con los electrodos puestos | Mal contacto con la piel | Los parches se secan. Limpiá la piel con alcohol y usá parches nuevos. |
| La señal se ve como una onda de 50 Hz | El notch está en la frecuencia equivocada | Verificá que mainsHz coincida con la red de tu país. |
| drop crece pero tx no | No hay ningún cliente conectado | Es el comportamiento esperado: sin cliente los paquetes se descartan. |
| bpm queda en 0 | Señal débil o electrodos mal ubicados | Necesita dos segundos de aprendizaje más un segundo de convergencia. Revisá la colocación. |

# 7. Parámetros que podés tocar

| Parámetro | Valor por defecto | Cuándo cambiarlo |
| --- | --- | --- |
| sampleRateHz | 250 | Subilo a 475 u 860 si querés modo diagnóstico. Bajalo a 128 para ahorrar energía. |
| mainsHz | 50.0 | Ponelo en 60.0 si tu red eléctrica es de 60 Hz. |
| lowPassHz | 40.0 | Subilo a 100 o 150 para modo diagnóstico, donde interesan los detalles finos del QRS. |
| highPassHz | 0.5 | Subilo a 1.0 si hay mucha deriva por movimiento, a costa de deformar el segmento ST. |
| samplesPerPacket | 25 | Bajalo para menos latencia, subilo para menos tráfico de red. |
| differential | false | Ponelo en true si armás una referencia de medio riel en AIN1. Mejora el rechazo de ruido de la fuente. |
| queueDepth | 10 | Subilo si tu red es inestable y querés tolerar cortes más largos. |
| enableBpm | true | Desactivalo si solo querés la forma de onda y vas a calcular las pulsaciones en la app. |

# 8. Advertencia de seguridad

Esto no es un dispositivo médico. No sirve para diagnosticar, tratar ni descartar ninguna condición. Es un proyecto educativo y de instrumentación.

Sobre la seguridad eléctrica, que es lo que más importa cuando hay electrodos sobre una persona:

- Alimentá el conjunto con batería o powerbank. Nunca conectes electrodos a alguien mientras la placa está enchufada por USB a una computadora conectada a la red eléctrica.

- El motivo es que se puede formar un lazo de corriente entre la red y el cuerpo a través de la masa del circuito. El propio fabricante del módulo lo advierte explícitamente.

- Si necesitás sí o sí alimentación de red, usá un aislador óptico entre el circuito del paciente y el resto.

- Nunca conectes electrodos a alguien con marcapasos o cualquier otro dispositivo implantado.